ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Ширко Е.Д. (5 курс, лечебный факультет),

Миклис В.В. (4 курс, военно-медицинский факультет)

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск УО «Белорусский  государственный медицинский университет», г. Минск

Введение. Одной из проблем здравоохранения сегодняшнего дня являются инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) [1]. Для предупреждения ИСМП широко используется ультрафиолетовое излучение,  являющееся известным бактерицидным фактором. Для дезинфекции воздуха в организациях здравоохранения широко используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели открытого и закрытого типа. Облучатели открытого типа включают при отсутствии людей из-за вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и озона, а облучатели закрытого типа могут работать и в присутствии людей 6-8 ч. Однако они не оказывают кардинального влияния на проблему роста микробной обсемененности в течение рабочего дня. Использование воздухоочистителей, которые обеспечивают быструю очистку воздуха, создает шум и повышает температуру окружающей среды.

В последнее время для обеззараживания воздуха в помещениях применяется рециркулятор воздуха бактерицидный ультрафиолетовый «Витязь», который работает в присутствии людей и безопасен для персонала и пациентов в плане ультрафиолетового облучения и озона [2].

Наряду с физическим способом обеззараживания воздуха помещений применяются химические дезинфектанты путем разбрызгивания, орошения.

Эффективным экологически чистым и гигиенически безопасным дезинфицирующим средством является «Анолит нейтральный» [3], использование которого для обеззараживания воздуха генератором холодного тумана не изучено.

Материал и методы. Для обеззараживания воздуха использовали генератор холодного тумана «Vector Fog C150+». Генератор способен создавать аэрозоль дезинфектанта с размером частиц 5-50 мкм и выбрасывать его под давлением 33 Кра на длину 5-10 м с производительностью 0,2-1 дм3/мин [4]. Обеззараживание воздуха проводили в помещении объемом 50 м3 дезинфицирующим средством «Анолит нейтральный» с содержанием активного хлора 225 мг/дм3 и рН 6,8. Дезинфектант получали на электрохимической установке «Аквамед 03» из 0,5 % раствора поваренной соли при силе тока 12 А [3]. Расход анолита для дезинфекции воздуха составил 0,5 дм3 с размером частиц 25 мкм. В контроле воздух обеззараживали рециркулятором бактерицидным ультрафиолетовым «Витязь», содержащим 2 закрытые безозоновые лампы мощностью по 25 Вт, с производительностью 50 м3/ч  в течение 1 ч из расчета  1 Вт/м3 воздуха ультрафиолетовыми лучами  с длиной волны 253,7 нм [2].

Для оценки эффективности обеззараживания изучали общее микробное число до обработки и спустя 60 мин после ее окончания [5]. Полученные результаты обрабатывали статистически, достоверность разницы учитывали при р≤0,5.

Результаты. Результаты исследования показали, что в помещении до обработки воздуха общее микробное число составило 455±22 КОЕ/м3. Обеззараживание воздуха 0,5 дм3 анолита с размером частиц 25 мкм в течение 60 мин привело к достоверному снижению общего микробного числа в 3 раза (р<0,5) и составило 152±28 КОЕ/м3. Следует отметить, что образованная генератором аэрозоль держалась в воздухе в течение 15 мин, а затем постепенно оседала на пол и поверхности помещения.

В контроле при работе рециркулятора в течение 1 ч общая микробная обсемененность снизилась в 2 раза (р<0,5) и составила 233±25 КОЕ/м3.

Полученные результаты исследования позволяют заключить, что обеззараживание воздуха химическим путем с использованием генераторов тумана по эффективности практически не уступает физическому способу.

Заключение. Обеззараживание воздуха химическим способом с применением дезсредства «Анолит нейтральный» генератором холодного тумана «Vector Fog C150+» является эффективным. Целесообразно проведение дальнейших исследований.

Список литературы.

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: классификация, этиология, эпидемиологические особенности, структура (обзор литературы) / Н.И. Миклис, В.М. Семенов, А.А. Оладько // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т.7,  № 2.

- Инструкция по применению рециркулятора воздуха бактерицидного ультрафиолетового «Витязь» для обеззараживания воздуха в помещениях организаций здравоохранения, производственных и общественных учреждениях: согл. Гл. госуд. врачом Респ. Беларусь 23.11.2006, № 5846. – Минск: МЗ РБ, 2006. – 6 с.

- Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Анолит нейтральный», полученного на установке «Аквамед» производства «ЧНПУП «Акваприбор» (г. Гомель, Республика Беларусь): инструкция, согл. М-вом здравоохр. № 16-12 01/7374 от 28.08.2014. – 2014. – 5 с.

- User manual ULV FOGGER C150+: инструкция по применению. – 10 с.

- Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения: инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. Гл. госуд. сан. врача Респ. Беларусь 28.01.2006, № 7. – Минск, 2006. - 18 с.