# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

Электрические измерения обеспечивают рациональное ведение разнообразных производственных процессов, бесперебойную работу электроустановок и их лучшее использование, экономию топлива и сырья, что имеет чрезвычайно важное народнохозяйственное значение.

# КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

| Род измеряемой величины | Название прибора | Условное обозначение | Система | Знак Системы | Значение знака | Знак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А Ток | Амперметр |  | Магнитоэлектрическая |  | Постоянный ток | ― |
| V Напряжение | Вольтметр |  | Детекторная (выпрямительная) |  | Переменный ток | ~ |
| w Мощность | Ваттметр |  | Электромагнитная | W | Постоянный и переменный ток | ~ ― |
| Энергия hwh | Счетчик гектоваттчас |  | Электродинамическая |  | Изоляция прибора испытана на напряжение |  2кВ |
| φ Сдвиг фаз | Фазометр |  | Индукционная |  | Вертикальная установка прибора | ↑ |
| Hz Частота | Частотомер |  | Электростатическая |  | Горизонтальная установка прибора |  |
| Ω Сопротивление | Омметр |  | Вибрационная (резонансная) |  | Наклонная установка прибора | ∠600 |

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Согласно Государственному стандарту электроизмерительные приборы непосредственной оценки, кроме счётчиков, по степени точности делятся на семь классов: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0. Числа, указывающие класс точности, наносятся на шкалу прибора и иногда обводятся кружками.

Класс точности прибора γП является основной приведённой погрешностью прибора, выраженной в процентах и равной отношению наибольшей возможной абсолютной погрешности прибора ΔX, находящегося в нормальных условиях, к номинальной величине XH. Прибор считается находящимся в нормальных условиях, если установлен в положении, указанном на шкале прибора, находится в среде с нормальной температурой (200С) и не подвергается действию внешнего магнитного поля (кроме земного).

Номинальной величиной называется верхний предел измерения прибора. Таким образом, приведённая погрешность прибора может быть выражена:

γп=ΔXXH⋅100%.                                          (1)

В общем случае погрешность может быть положительной или отрицательной.

Относительной погрешностью измерений какой-либо величины, при определении этой величины по прибору, называют выраженное в процентах отношение наибольшей возможной абсолютной погрешности ΔX прибора к найденному значению этой величины X1. Таким образом, относительная погрешность при измерении прибором величины X1 может быть выражена так:

γX1=ΔXX1⋅100%,                                   (2)

с учётом (1):                     γX1=γПXH/X1.                                             (3)

Пример 1: Определить погрешность при измерении тока амперметром класса точности γП=1,5 с номинальным током IH = 50A, если показание амперметра I1 = 20A.

Погрешность (наибольшая возможная) при измерении тока:

γI1=γПIHI1=±1,55020=±3,75(%).

Погрешность при измерении величины прибором тем больше, чем меньше измеряемая величина по сравнению с номинальной величиной прибора; следовательно, измеряемые величины должны иметь значения, которые соответствуют второй половине шкалы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ

Если известна цена деления прибора, то её необходимо умножить на количество делений, на которое отклонилась стрелка прибора. Цифры на шкале прибора облегчают снятие показаний.

ОРПЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ

в зависимости от их конструкции.

1. Прибор не имеет оцифрованных гнёзд или клемм.

Находят разность между двумя соседними оцифрованными делениями шкалы прибора и делят на количество делений между ними.

2. Прибор имеет оцифрованные клеммы или гнёзда.

Цифру, стоящую около клеммы или гнезда, куда присоединён проводник, разделить на количество делений в шкале прибора.

3. Прибор с переключателем, шкала которого имеет цифры.

Цифру, стоящую против указателя переключателя разделить на количество делений в шкале прибора.

4. Прибор с переключателем, шкала которого имеет цифры со значком умножения X.

В этом случае цифра, стоящая против указателя переключателя является ценой деления.

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ:

- Как определить систему прибора и положение его шкалы?

- Как определить род измеряемой величины?

- Как определить цену деления прибора в зависимости от его конструкции?

- Как определить абсолютную и относительную ошибки измерений?