## Slide 1: Определение концентрации окрашенных растворов с помощью фотоэлектроколориметра

## Slide 2
Цель работы:
ознакомиться с принципиальной схемой и работой фотоэлектроколориметра по определению кон-центраций окрашенных растворов.
Приборы и принадлежности:
фотоэлектроколориметр (ФЭК-М), гальванометр, набор растворов данного вещества с известными концентрациями, раствор неизвестной концентра-ции, набор кювет разных размеров.

## Slide 3
Фотоэлектроколориметр
Фотоэлектроколориметр предназначен для опре-деления концентраций окрашенных растворов. Прибор относится к типу объективных, в основу его работы положен принцип уравнивания интенсивности 2-х световых пучков при помощи щелевой диафрагмы.

## Slide 4
Описание установки
Фотоэлектроколориметр состоит из двух частей:
стабилизированного блока питания (1);
измерительного блока (2) с гальванометром (3).

## Slide 5: Описание установки
1 | Блок питания | 5 | Осветительная лампа
2 | Измерительный блок | 6 | Кюветодержатели
3 | Гальванометр | 7 | Кювета
4 | Крышка камеры светофильтров | 8 | Арретир гальванометра

## Slide 6: Описание установки (продолжение)
9 | Гнезда подключения гальвано-метра
10 | Рукоятка переключателя чувстви-тельности гальванометра
11 | Барабан для изменения щелевой диафрагмы
12 | Барабан клина грубой настройки
13 | Барабан нейтрального клина точной настройки
14 | Рукоятка переключения цветных светофильтров
15 | Рукоятка шторки, перекры-вающей световые потоки

## Slide 7: Описание установки
1 | Кюветодержатель | 5 | Шкала отсчетного барабана
2 | Барабан клина грубой настройки | 6 | Рукоятка переключения светофильтров
3 | Барабан клина точной настройки | 7 | Переключатель чувствительности гальванометра
4 | Барабан для изменения щелевой диафрагмы | 8 | Гальванометр

## Slide 8: Оптическая схема прибора
1 | Лампа
2 | Конденсор
3 | Зеркало
4 | Объектив
5 | Светофильтр
6 | Кювета
7 | Фотометрические клинья
8 | Щелевая диафрагма
9 | Отсчетный барабан
10 | Фотоэлемент
11 | Гальванометр
12 | Переключатель чувствительности гальванометра

## Slide 9: Порядок выполнения работы

## Slide 10: Порядок включения
1. Убедиться, что выключатель гальванометра стоит в положении «0».
2. Включить блок питания в сеть, поставить тумблер блока питания в положение «ВКЛЮЧЕНО».

## Slide 11: Подготовка прибора к работе
3. Открыть крышку кюветного отделения. Поместить в правый и левый световые пучки кюветы с раствором 2% концентрации.

## Slide 12
4. Если отсутствуют световые пучки, открыть шторку на задней стенке кюветного отделения. Закрыть крышку.
Шторка

## Slide 13
5. Индекс правого отсчетного барабана установить на “0” деления шкалы оптической плотности (красная шкала).

## Slide 14
6. Поставить выключатель гальванометра в положение ”I”. Оптическим клином грубой наводки поставить стрелку гальванометра на “0”.

## Slide 15
7. Перевести регулятор чувствительности в положение “2”. Оптическим клином грубой и точной наводки установить стрелку гальванометра на “0” (точно). Выключить гальванометр.

## Slide 16: Внимание!!! В пределах опыта рукоятки точной и грубой наводки больше не трогать!

## Slide 17: Выбор светофильтра
1. Заменить в правой кювете раствор на 8%-ный. Включить гальванометр.

## Slide 18
2. Вращением отсчетного барабана совместить стрелку гальванометра с нулем (точно).

## Slide 19
3. Определить оптическую плотность по красной шкале для нейтрального светофильтра

## Slide 20
4. Рукояткой смены фильтров установить зеленый светофильтр

## Slide 21
5. Определить оптическую плотность по красной шкале для зеленого светофильтра

## Slide 22
6. Рукояткой смены фильтров установить синий светофильтр

## Slide 23
7. Определить оптическую плотность по красной шкале для синего светофильтра

## Slide 24
8. Рукояткой смены фильтров установить красный светофильтр

## Slide 25
9. Определить оптическую плотность по красной шкале для красного светофильтра (если это возможно)

## Slide 26
10. Определить оптические плотности 8% раствора для всех светофильтров. Данные занести в таблицу.
Фильтр | Н | З | С | К
D |  |  |  | 
Подумайте, почему для красного светофильтра проблематично определить оптическую плотность?

## Slide 27: Какой светофильтр выбираем?
Тот светофильтр, для которого оптическая плотность для 8% раствора имеет максимальное значение –по отношению к 2% раствору, выбирается для дальнейшей работы.

## Slide 28: Измерение оптической плотности и определение неизвестных концентраций
1. Установить выбранный светофильтр. В правый и левый пучок света поместить кюветы с растворителем (водой).

## Slide 29
2. Индекс правого отсчетного барабана установить на “0” деления шкалы оптической плотности (красная шкала).

## Slide 30
3. Поставить выключатель гальванометра в положение ”I”. Оптическим клином грубой наводки поставить стрелку гальванометра на “0”. Перевести регулятор чувствительности в положение “2”. Оптическим клином грубой и точной наводки установить стрелку гальванометра на “0” (точно). Выключить гальванометр.

## Slide 31
4. Помещая в правый пучок света поочередно все растворы известной и неизвестной концентрации и определить оптические плотности растворов всех концентраций.

## Slide 32
5. Данные занесите в таблицу.
С | 2% | 4% | 8% | 10% | 12% | X%
D | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,10
ВНИМАНИЕ !!!
Результаты, представленные в таблице, являются приблизительными

## Slide 33
6. По данным измерений построить график:
D=f(С)

## Slide 34
7. Пользуясь графиком, определить неизвестную концентрацию раствора.

## Slide 35: По результатам проведенного эксперимента сделайте вывод